**单通道注射泵技术参数**

1.产品通过CFDA或CE认证。

#2. 产品需具有 YY0505EMC标准。

3.独立真彩色液晶显示屏。可叠加双通道、三通道、四通道及更多通道。

4.可与医院信息系统、麻醉信息系统连接，免费升级成为注射系统。

5.多种注射模式：≥7种。

#6.输入方式：信息双输入一键式操作，单键飞梭旋钮与小键盘配合。

#7.设备可添加靶控注射模块，升级成为单通道靶控泵。

#8. 设备可添加无限移动发射模块实现终端监控注射系统。

9.压力释放功能：管路压力超过设定报警值后，自动释放压力。

10.完整齐全的报警功能：报警以声音、指示灯、文字同时提供。

11.国际标准的压力报警调节：根据临床的需要，可调节压力报警级别，阻塞压力报警可以设置低、中、高三个级别。

12.适用所有品牌5ml、10ml、20ml、30ml、50（60）ml规格的注射器。

13.注射速率范围：5ml注射器0.1-150ml/h；

10ml注射器0.1-300ml/h；

20ml注射器0.1-600ml/h；

30ml注射器0.1-900ml/h；

50（60）ml注射器 0.1-1200ml/h。

#14.注射量误差：±2.0%（包括注射泵本身机械误差±1%）。

15.注射量范围：0.1-99ml/h。

16.注射器具有自动校准识别功能。

#17.设备可增加肌松监测模块，进行肌松监测，并可闭环注射肌药物。

18.交流电源：240V；±20V。

19.电池：防充爆锂电池。具有电池容量显示功能。

20.防水等级：II类CF型，IP23。

**二、打分表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 内容 | 分值 | 评分因素分项 | 评分标准 |
| 价格部分 | 30 | 评标价格 | 评标价格分数=（评标基准价/投标报价）×价格权重（30%）×100备注：实质性响应要求且价格最低的投标报价为评标基准价 |
| 商务部分 | 10 | 投标产品近三年销售业绩的评价（10分） | 根据投标产品或其同品牌的同类产品近三年（2019年12月至投标截止期，合同签字日期为准），在中国境内的销售业绩进行评价，有1项业绩得2分，最高得10分。须提供采购合同复印件。 |
| 技术部分 | 40 | 对招标文件技术规格要求的响应程度（40分） | 投标文件技术规格响应全部满足招标文件技术要求的为40分，其中有1项“\*”号条款不满足的，扣4分；有1项其他条款不满足的，扣1分，最低得分0分。 |
| 20 | 安装、调试方案  （15分） | 根据投标人提供的安装、调试、培训等方案进行评价，0-15分。 |
| 售后服务方案和培训（5分） | 投标人在满足招标文件质量保证期（保修期）前提下，每增加一年加2.5分，最多得5分。 |